Deinstalirani uređaji s mjernih postaja

| Postaja | Parametar | Obavijest |
| --- | --- | --- |
| Desinić | C6H6 | Deinstaliran/redovito održavanje |
| Hum | PM | Deinstaliran/izvanredno održavanje |

Napomene i upozorenja

| Postaja | Parametar | Obavijest | Datum nastanka |
| --- | --- | --- | --- |
| Desinić | C6H6 | Potrebno je namjestiti da se Span automatski proglašava nevažećim– do tada se podaci RUČNO proglašavaju nevažećim |  |
| Kopački rit | C6H6 | Potrebno je namjestiti da se Span automatski proglašava nevažećim – do tada se podaci RUČNO proglašavaju nevažećim 04.08. nije napravio span, sljedeći span se očekuje 11.08. |  |
|  | O3 | Nagli skokovi i padovi u mjerenjima (skokovi iznad 200, padovi ispod nule – negativne vrijednosti). | 29.07.2018. |
| Kutina 1 | PM | Problem sa mjerenjima – starost uređaja | 07.07.2017. |
| Osijek 1 | SO2 | Svakih 25 h ima skok kao da radi span. 09.08. nije bilo skoka! | 23.07.2018. |
| Rijeka 2 | PM | Nakon kratkog vremena instrument se ponovno “zaglavio” na 18 – uređaj javlja FAULT Problem sa mjerenjima – starost uređaja | 25.06.2018. 20.08.2017. |
| Sisak 1 | PM | Problem sa mjerenjima – starost uređaja | 13.05.2018. |
| Zagreb 1 | Postaja | Zero i Span ne dolaze u alikaciju od 7.6. | 15.06.2018. |

Napomene vezane za osiguranje kvalitete sustava (span i nula)

| Postaja | Parametar | Obavijest | Datum nastanka |
| --- | --- | --- | --- |
| Desinić | C6H6 | z0/s0 zbog problema s data loggerom se ne vide u aplikaciji |  |
| Hum | O3 | Span nizak | 09.07.2018. |
| Karlovac | O3 | Span nizak, zero visok | 04.08.2018. |
| Kopački rit | C6H6 | z0/s0 zbog problema s data loggerom se ne vide u aplikaciji. U Site Manageru pokazuje span 0. Ispitivanje instrumenta – unijeti novi s0. Novi span od 28.07. nije moguće unijeti. | 24.07.2018. |
| Kutina 1 | NH3 | Span nizak, zero visok (13 ppb) | 18.04.2018. |
|  | SO2 | Span visok | 23.04.2018. |
|  | H2S | Span visok, drift | 05.05.2018. |
| Osijek | SO2 | Span visok | 20.03.2018. |
| Sisak | H2S | Span visok | 30.06.2018. |
|  | CO | Ispitivanje uređaja – unijeti novi s0/z0, span se očekuje 10.08. | 08.08.2018. |
| SB2 | C6H6 | Span naglo pao na 0 ppb. | 27.07.2018. |
|  | H2S | Span se vratio na prijašnje vrijednosti, još uvijek je nizak | 13.06.2018. |
| VG | NO | Span nizak | 04.08.2018. |
| Višnjan | O3 | Span nizak, drift | 16.06.2018. |
|  |  | Zero nizak | 30.07.2018. |
| ZG 1 | C6H6 | Radi svaki dan span. Svaka 3 dana radi 2 spana s razmakom od 5 sati. Span nije vidljiv u aplikaciji. Zadnji s0 od dana 6.6. | 20.07.2018. 08.07.2018. 15.06.2018. |
|  | SO2 | Span nije vidljiv u aplikaciji. Zadnji z0/s0 od dana 6.6. | 15.06.2018. |
|  | NOx | Span nije vidljiv u aplikaciji. Zadnji z0/s0 od dana 6.6. | 15.06.2018. |
|  | CO | Span nije vidljiv u aplikaciji. Zadnji z0/s0 od dana 6.6. Instalacija instrumenta – unijeti novi s0/z0. Novi span od 11.07. nije moguće unijeti. | 15.06.2018. 10.07.2018. |
| ZG 2 | NO | Span nizak | 04.08.2018. |
| ZG 3 | SO2 | Promjena boce, unijeti novi s0, pričekati da napravi nekoliko spanova | 03.08.2018. |
|  | NO | Span nizak | 03.08.2018. |
|  |  | Promjena boce, unijeti novi s0, pričekati da napravi nekoliko spanova | 03.08.2018. |
| Žarkovica | O3 | Zero nizak | 21.07.2018. |

| Datum: | 10.08.2018. | Kontrolor: | Anamarija Slivar |
| --- | --- | --- | --- |